	附件1

全市预拌混凝土企业市级动态核查问题汇总表

	序号
	企业名称
	所属
地区
	存在问题

	1
	苏州市华联燃料物资供应中心
	姑苏区
	1.原材料采购制度未见；

2.外加剂混凝土减水率未检测；

3.配合比动态管理机制未详细化；

4.混凝土配合比试验氯离子含量试验未检测；

5.配合比动态管理的原材料技术特征和调整原则未提供；

6.固废堆放在空地，采取土工布覆盖措施；

7.人员档案管理没能一人一档，人员档案没有，缺少学历证书、继续教育等资料；

8.比表面积实验室无专用，湿度无法保证GB8074中小于50%要求；

9.设备计量台账有，未审核审批，缺少水泥凝结时间测定仪器、安定性测定仪校准。

	2
	苏州建华混凝土有限公司
	工业园区
	1.试块未按要求刻字；
2.压力机未开展检定；
3.混凝土配合比设计水泥强度取值不符合规范要求；
4.编号S240730砂检测报告缺少泥块含量、坚固性指标；
5. 出厂合格证系统生成缺填表人信息，天然砂产地填写不具体；
6.粉尘排放监测报告仅见一次。

	3
	苏州市嘉达混凝土制品有限公司
	工业园区
	1.试块未按要求刻字；
2.压力机未开展检定；
3.11月7日混凝土抗压强度取样频率不足；
4.个别出厂合格证系统生成信息不全；
5.原材料码头喷淋设施未能开启（故障）；
6.资料缺少绿色生产培训计划、培训内容。

	4
	华东材料苏州有限公司
	高新区
	1.水泥胶砂压力机精度不符合0.5级要求；
2.试块存放不连续，有少量未终凝前刻字； 
3.水泥留样不足12kg；
4.配合比验证未检氯离子含量；
5.开盘鉴定缺砼抗压强度项目；
6.砼氯离子未同工程同配比检验一次；
7.11月2日试块编号错一组
8.统计评定报告中缺配比信息。

	5
	吴江市明港商品砼有限公司
	吴江区
	1.很多仪器设备破损；
2.水泥留样不足12kg；
3.养护室试块信息不全；
4.质量证明书未从系统开具；
5.材料筒仓上部未完全封闭；
6.2024年10月31日工作人员体检报告未出；
7.2024年8月13日三废报告未出；
8.砂氯离子含量检测用的快速测定，未按标准要求方法检测。

	6
	国产实业（吴江）混凝土有限公司
	吴江区
	1. 化学分析室无除湿设备；
2. 搅拌楼计量秤未按规范进行检定。
3. 配合比设计单与调整通知单碎石用量数据不一致；
4. 编号S2422砂检测报告缺少坚固性和压碎值检测参数；
5. 搅拌楼主体及粉料筒仓顶部未完全封闭。

	7
	苏州上建混凝土有限公司
	吴江区
	1.水泥胶砂搅拌机震实台不符合新规范要求；
2.亚甲蓝试纸定性非定量；
3.抗渗试验未做或少做；
4.试块未终凝前刻字；
5.水泥留样不足12kg；
6.部分标识标牌与材料实物对应不上；
7.配合比验证未检测氯离子含量；
8.调整配合比调整单内容非施工配合比内容，登记有误；
9.C20、C25砼有生产未上台账，取样频率及试块留置不足；
10.未出具质量证明书（未从系统生成质量证明书）；
11.料场皮带机处有原材料堆放未覆盖；
12.骨料装卸式上料，有喷雾设施，无法正常使用； 
13.主机下料口处卫生较差，脏乱；
14.搅拌楼内除尘设施运行不正常，扬尘较差；
15.配比调整单内容非施工配合比内容，登记有误；
16.砂石含水率测定一天两次未标注检测时间；
17.生产含水率误差较大，实测人工砂8.6%，实际生产5.5%，需加强复测。

	8
	苏州狮王混凝土有限公司
	吴江区
	1.混凝土运输车、输送泵均为租赁；
2.试验室布置脏乱差；
3.水泥胶砂搅拌机和震实台还是老式，未更新；
4.比表面积试验无独立空间；
5.抗渗仪长久未使用，未见今日试块；
6.水泥留样不足12公斤；
7.养护室有大量空白试块；
8.原材料使用管理制度建立不全面；
9.材料无标识标牌或过于简单化；
10.砂氯离子含量、外加剂减水率未按标准方法进行检测；
11.配合比严重未检测氯离子含量；
12.配合比设计试验确立配合比动态管理的原材料技术特征和配合比调整的技术原则无相关文件，未经技术负责人授权；
13.砂石含水率检测频次不足，1天1次，检测记录未体现具体材料规格；
14.建议出厂检验台账增加设计坍落度范围；
15.11月12日未见试块成型；
16.有强度评定表，未签字复合；
17.混凝土运输单需注意增加车牌号码；
18.质量证明书未显示配比用量，强度体现格式不符要求；
19.未使用管理系统打印质量证明书；
20.料场、拌楼区域局部未封闭；
21.场地有一批天然砂露天堆放，有覆盖无降尘措施；
22.搅拌楼降尘设施运行不正常，计量层有积尘；
23.噪声粉尘污染较重的场所工作人员体检报告日期23年9月份。

	9
	苏州市华建商品混凝土有限公司
	吴中区
	1.未提供属于本企业的混凝土运输车的产权证明及行驶证；
2.未能对技术人员涉及毕业证书、职称证书、继续教育、培训记录、岗位职责分工等进行完善归档管理；
3.质量手册中涉及标准GB1596-2005、GB/T 18046-2008、GB/T 8077-2012过期未能用最新标准；
4.配合比动态管理的原材料技术特征和调整原则未提供；
5.配合比验证未进行氯离子检测；
6.搅拌楼二层平台机器有漏油情况，造成地面湿滑，存在安全隐患。

	10
	苏州市利达商品混凝土有限公司
	吴中区
	1.未提供属于本企业的车辆混凝土运输车的产权证明及行驶证；
2.实验室主任李松、副主任李景坤及试验人员李岩楷三人未能在实验室日常工作中有记录或工作痕迹，应到岗履职稳定；
3.无实验室技术人员的分工职责，不能明确工作职责范围；
4.化学实验室未能配备化学药品及试剂物质的存放安全的双锁药品柜及试验过程中的废液存放桶；
5.混凝土成型间有标识的混凝土试件作为设备实施基础，应保证试件唯一性标识和试验管理完善；
6.原材料采购制度不完善，无采购流程；
7.盘固水泥28天合格证收集不及时；
8.砂抽检无影像资料；
9.试块成型室无温湿度控制装置(空调已坏)；
10.未通过混凝土管理系统正常上报数据；
11.2024.8.27，C40混凝土试配无氯离子检测记录；
12.混凝土生产用水缺上半年检测报告；
13.抽取碎石，第三方检测结果仅适用于低于C25等级混凝土。

	11
	苏州宏盛商品混凝土有限公司
	吴中区
	1.有抗渗试块台账，未见相关抗渗试块留置；
2.接入“苏州市预拌混凝土管理系统”未正常上报数据；
3.员工未定期体检；
4.无上半年噪声、粉尘排放检测报告；
5.未提供属于本企业的混凝土运输车的产权证明及行驶证；
6.未能对技术人员涉及毕业证书、职称证书、继续教育、培训记录、岗位职责分工等进行完善归档管理；
7.企业未能收集标准GB50204\GB 50666\JGJ/T241等；
8.企业未能对混凝土抗压和抗渗试模进行校准；
9.水泥实验室未能配备加湿器，不能按照GB 17671要求湿度大于50%；
10.原材料采购，使用管理制度未见；
11.241013天然砂来源证明材料未见；
12.砂料抽样影像记录未见；
13.不合格原材料处置措施未见；
14.配合比验证无氯离子检测记录；
15.配合比动态调整原则与授权书未见。

	12
	苏州望亭华东材料有限公司
	相城区
	1.标准汇总表无查新日期；
2.量筒等玻璃仪器无绿色合格标签；
3.抗渗试验未按规范要求检测；
4.砼标养试块有部分未刻字；
5.水泥留样不满足最低12kg要求；
6.砂料抽样复检影像资料没有；
7.材料标识牌信息不全，无批号进料日期等；
8.形成的设计配合比报告未经技术负责人批准；
9.配合比设计试验确立配合比动态管理的原材料技术特征和配合比调整的技术原则未经技术负责人授权；
10.首次使用、使用间隔时间超三个月的配合比未全数开盘鉴定；
11.砼配比调整单无技术负责人签发审核；
12.砼配比调整单不全；
13.实际生产用砂石为混合砂石，开具开盘鉴定配比报告与之不符；
14.11月10日至少有八个不同配比的工地，仅取样一次；
15.试块检测结果异常或达不到规定要求时无相关管理制度；
16.砼抗压统计评定无配比信息；
17.拌楼、计量层有积尘；
18.2024年下半年三废检测报告未取回。

	13
	苏州良兴混凝土有限公司
	相城区
	1.试验室试验场所东拼西凑；
2.不少仪器、设备合格标签无或过期；
3.抗渗检测作假；
4.取样试块有代做问题（取一次代多个编号）；
5.养护室试块存在无刻字、无编号、未找到抗渗试块但有抗渗检测记录；
6.水泥留样有到期未清理且不满足12kg要求；
7.砂料抽样复检无留存影像资料；
8.材料标牌信息不全无批号、进料日期；
9.配合比报告未经技术负责人批准；
10.配合比设计试验确立配合比动态管理的原材料技术特征和配合比调整的技术原则未经技术负责人授权；
11.开盘鉴定中无抗压强度；
12.砼配比调整不及时；
13.未提供生产记录，一致性无法核查；
14.骨料含水率检测准确性待提高；
15.未见砼抗渗试块（有生产记录）；
16.11月11日同批砼一次成型至少八组以上；
17.未见10月15日砼抗压试块；
18.试块检测结果异常或达不到规定要求无相关制度；
19.砼试块部分无编号或标号；
20.砼抗压统计评定无配比信息；
21.原材料复检报告中机制砂压碎指标检测不规范（缺项、未平行检测）；
22.部分石子无顶棚存放，未覆盖；
23.厂区有部分积水、泥浆；
24.拌楼样壁积料较厚；
25.未见2024年下半年三废检测报告原件（有复印件）。

	14
	苏州亿兴混凝土有限公司
	相城区
	1.技术负责人、试验室主任无法人授权书，相关人员劳动合同未签字盖章；
2.量筒等玻璃仪器无校验合格证；
3.成型室无空调，比表面积检测环境不符合要求；
4.养护室试块堆放一起，到期未试压；
5.水泥留样重量不符合≥12kg，过期未处理；
6.原材料相关性能参数只有少量抽检报告和水的送检委托单；
7.砂抽样复检无留存影像资料；
8.天然砂在库房记录中未体现，只有机制砂；
9.不合格原材料处置措施无；
10.配合比编号C30F、C40F配置强度计算书不正确；
11.配合比计算书中原材料厂家未明确；
12.配合比报告未经技术负责人批准；
13.配合比设计试验确立配合比动态管理的原材料技术特征和配合比调整的技术原则未经技术负责人授权；
14.开盘鉴定内容不全（砼标定、实测塌落度、签发本）；
15.11月7日配比编号24110611配比报告、调整、生产记录三者不一致；
16.11月7日24110611配比水泥从400调至375未见相应配比设计或验证；
17.生产使用5-16石子未见含水率实测；
18.多批抗压抗渗未检验数据已有；
19.11月11日砼标养室仍有7、8、9日已过期抗压抗渗试块，11月10日已生产未见试块留置；
20.砼抗压统计评定无配比信息；
21.配比报告中无原材料复检报告；
22.输送皮带局部未封闭；
23.拌楼搅拌层、计量层积尘严重；
24.场地局部破损；
25.厂区绿化少；
26.生产部荣进方听力异常未见复查；
27.未见2024年4月噪声、粉尘排放检测报告；
28.因绿色生产问题被市扬尘办通报警示。

	15
	苏州远华商品混凝土有限公司
	相城区
	1.水泥原始记录0001274  凝结时间（初终凝）未能按照GB 1346中进行试验过程记录完善；
2.水泥实验室二台养护箱下有混凝土试件做垫高，不能保证混凝土试块进行唯一性标识和标准化试验管理；
3.混凝土配合比调整记录不全；
4.砂料取样影像资料未单独存档；
5.未提供属于本企业的车辆混凝土运输车产权证明。

	16
	江苏德丰混凝土有限公司
	张家港市
	1.水泥压力机不满足0.5级精度；
2.水泥养护箱无温度计核验，养护室内无温湿度计核验；；
3.水泥留样少于12kg；
4.养护室有部分试块摆放间距不够；
5.台账未体现设计坍落度范围；
6.试块编号应连续编号。

	17
	张家港市和记商品混凝土有限公司
	张家港市
	1.亚甲蓝试验滤纸使用不正确；
2.上午成型试块未见标签；
3.养护室试块未终凝前刻字；
4.特细砂无来源证明；
5.主机卸料口下方地面有少量混凝土堆积；
6.防护用具未见眼罩；
7.2024年5月废水未检测，2024年11月三废已检未出报告；
8.开盘鉴定格式简单，记录不全；
9.含水率检测频次不足，1天1次，应至少1天2次；
10.试块检测结果异常或达不到规定未见相应制度；
11.原材料进厂有送检记录，报告未出，试验室自行验证部分未检测氯离子含量。

	18
	张家港市沿江商品混凝土有限公司
	张家港市
	1.无高温室，比表面积试验环境达不到要求，水泥压力机达不到0.5级需求；
2.亚甲蓝滤纸非定量；
3.外加剂检测无专用骨料，没有检测凝结时间；
4.水泥留样小于12kg；
5.新取样成型试块无标签；
6.养护室试块摆放间距等不符合标准要求；
7.开盘鉴定未对混凝土强度进行追踪体现；
8.配合比调整单未体现施工配合比；
9.砂、水计量设定需控制；
10.砂石含水率检测频次不足，1天1次应至少1天2次；
11.砼台账未体现设计坍落度；
12.试块留置未见纸条信息；
13.强度评定条件计算结果无，信息不全；
14.搅拌楼降尘设施运转不正常；
15.主机血量扣除两侧混凝土喷溅堆积；
16.三废检测未测废水指标。

	19
	江苏双山商品混凝土有限公司
	张家港市
	1.原材料使用采购，使用管理制度未见；
2.原材料型式检验报告未见，原材料采购合同未见；
3.砂、石坚固性试验未检测，外加剂无混凝土减水率试验；
4.机制砂与碎石部分混堆；
5.抽20240798任务单，内外配合比调整原因不全；
6.配合比动态调整机制未详细化，缺少调整具体参数；
7.配合比调整授权书未见；
8.缺拌合用水监测报告；
9.粉尘检测报告缺上半年一次；
10.人员档案管理没能一人一档，技术负责人档案没有，缺少学历证书、继续教育等资料；
11.实验室在调整改造中，整体实验室未在正常进行中，如水泥比表面积室没有，水泥抗压机与人员办公室一起；
12.水泥成型间缺少空调，不能满足GB 17671等标准的温、湿度要求；
13.外加剂试验检测报告(A024100601)中固体含量、流动度的未体现技术要求，检测结论合同，无依据；
14.样品留样存放间与停放电瓶车等一起，没能关闭门，同时样品未能密封保存，直接存放地面；
15.未按照GB 55008中要求对原材料进行全性能自检或送外检测，如砂碎石坚固性，碱活性，水泥氯离子等。

	20
	张家港市华新兴港混凝土有限公司
	张家港市
	1.技术负责人及实验室主任授权书不是公司盖章；实验室试验人员岗位分工不明确，无分工文件；
2.质量技术人员5人，人员专业匹配度不够，技术负责人和主任第一学历专业与工程专业不相关（如烹饪、计算机专业），建议优化技术能力提升管理；
3，实验室整体布局不太合理，有二个成型间，无化学分析专业试验室；
4.混凝土成型间、砂及碎石实验室没有空调，无法保证温度；水泥室无加湿器，无法保证湿度；
5.试验人员档案不全面，无试验人员继续教育或专业提升培训等资料等；
6.外加剂PH指标未检测；
7.骨料部分混堆；
8.抽0024229467任务单，内外配合比调整（外加剂、砂率）原因未注明；
9.配合比动态管理机制未详化；
10.未通过管理系统生成混凝土出厂合格证；
11.未通过管理系统上报部分数据，并生成混凝土出厂合格证；
12.配合比汇总表未经技术负责人批准；
13.搅拌机筒仓有破损；
14.固废与细沙有混堆现象；
15.抽取碎石、机制砂，第三方检测结果仅适用于低于C25等级混凝土。

	21
	常熟常新混凝土有限公司
	常熟市
	1.技术负责人兼实验室主任，检查未到岗，同时未能在日常生产管理资料中体现签名痕迹，未能对技术人员涉及毕业证书、职称证书、继续教育、培训记录、岗位职责等信息归档；
2.实验室不能满足混凝土试配成型间、力学室、胶凝材料、化学分析、高温间对应标准规范试验功能试验室；
3.混凝土成型试配间缺少混凝土含气量测定仪、混凝土贯力测定仪器等，不能保证试验要求；
4.实验室因敞开或未能隔离完善，环境温湿度不能满足对应标准要求，如成型间无空调，不能保证温度满足GB50080标准中（20±5）℃要求；
5.水泥原始记录C000374 凝结时间（初终凝）未能按照GB 1346中进行试验过程记录完善；
6.混凝土原材料及配合比不能自检项目参数未进行委外有资质检测机构检测，如：砂坚固性和有害物质，水泥氯离子、碱含量等等；
7.金峰水泥28天合格证收集不及时；
8.砂石坚固性未检测，水溶性氯离子未检测；
9.开盘鉴定记录频次不足，且未反映工程名称及工程部位；
10.管理系统中砂石检测维护模板未输入含水量；
11.1#搅拌楼粉料筒仓未封闭；
12.材料堆场场地有积水、积泥；
13.抽取碎石、机制砂，第三方检测结果仅适用于低于C25等级混凝土。

	22
	常熟市合丰实业有限公司
	常熟市
	1.培训记录不全，无培训考核及效果评估；
2.企业基本信息填写不完善，电子章未上传；
3.试配号25砼配合比没计书对应的验证记录氯离子含量仅记录＂合格＂不符合标准要求；
4.编号24053砂试验记录缺少砂坚固性检测；
5.绿色生产未纳入企业管理体系文件。
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	江苏双砼建材有限公司
	常熟市
	1.开盘鉴定报告资料不全；
2.试块台账数量与留置试块数量不符；；
3.有抗渗混凝土出厂，但未留置抗渗试块；
4.未严格按照批次出具水泥复检报告；
5.场地有部分积水；
6.噪声、粉尘上半年未见检测报告；
7.材料型式检验报告及28天出厂强度报告不及时（24.9.13金峰水泥）；
8.砂石坚固性试验未检测，砂取样影像照片偏少；
9.配合比调整授权书未见；
10.因绿色生产问题收到苏州市住建局警示通报；
11.实验室缺少二名中级工程师和三名持上岗证人员；
12.未能对技术人员涉及毕业证书、职称证书、继续教育、培训记录、岗位职责等人员信息归档；
13.质量管理制度未能体现编制人，同时标准GB/T 17671-1999过期；
14.实验室不能满足混凝土试配成型间、力学室、胶凝材料、化学分析、养护室、留样间、高温间对应标准规范试验功能试验室；
15.实验室混凝土成型间对为敞开式及砂、碎石、外加剂与水泥等共用实验室情况，各试验室温度和湿度难以控制，不满足各对应标准要求；
16.实验室缺少三名持证上岗证人员实施试验检测活动；
17.原始记录未能进行受控编号和连续编号，水泥原始记录C24043凝结时间（初终凝）未能按照GB 1346中进行试验过程记录完善；
18.实验室高温烘箱边上的标准砂用混凝土试块进行垫高，不能保证混凝土试块进行唯一性标识和标准化试验管理。

	24
	常熟市宇能机电安装工程有限公司
	常熟市
	1.化学分析室无温湿度计，化学试剂存储不规范，化学品管理制度不健全；
2.水泥氯离子，砂、石坚固性试验未正常开展，也未委托第三方资质单位检测；
3.砂氯离子检测只结果，无检测过程，无法溯源；钢筋混凝土砂氯离子控制标准≤0.06%错误，应执行GB55088，≤0.03%；
4 电子章未上传，合格证生成后无审核人、填表人签字；
5.11月3日合同编号00c12410001预拌砼出厂合格证书石用量1009kg／m3与相应编号A003砼试配结果书中石用量906kg／m3不一致；
6.缺少编号A003砼试配结果中缺少配合比调整内容；
7.报告编号s24006砂检测报告未对坚固性进行检测，未按GB55008-2021标准判定；
8.编号A003砼试配结果中缺少氯离子含量检测结果；
9.搅拌楼主体顶部及粉料筒仓未完全封闭；
10.污水压滤机产生的固体废弃物堆放在厂区围墙外空地；
11.原材料码头卸料斗附近未见雾炮，喷淋等降尘设备未完工。
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	常熟市华新顺丰混凝土有限公司
	常熟市
	1.无高温室，沸煮箱、负压筛、抗渗仪摆放于水泥室不合理；
2. 比表面积测定仪放于化学分析室，湿度超，无除湿设备；化学试剂存储不规范，无相关管理制度；
3.砂、石坚固性试验未正常开展也未委托第三方资质单位检测；
4.车辆及泵送设备信息未填写；
5.报告编号s0003206砂检测报告氯离子含量未按GB55008-2O21标准判定；
6.试配编号242503砼配合比没计书试配后未对氯离子含量进行检测；
7.缺少试配编号242503砼配合比设计相应砼配合比调整通知单；
8.搅拌楼主体顶部及粉料筒仓顶部未封闭；
9.砂石分离机附近、固体废弃物仓库附近局部场地积水、积尘；
10.原材料码头上料皮带至料库段皮带封闭不完全，现场缺少雾炮等降尘设施。

	26
	昆山中环混凝土有限公司
	昆山市
	1.压力机、搅拌楼计量秤未按计量规定提供检定证书，只提供了校准证书，不符合要求；
2.试验室仪器设备未提供自检自校台账和原始记录;
3.任务单编号61130生产砼配合比中石用量985kg/m3，设计砼配合比中石用量1015kg/m3不一致;
4.任务单编号s1k624110006砂检测报告，坚固性，亚甲蓝值指标未按GB55008-2021标准判定;
5.企业基本信息填写不全；
6.搅拌楼及粉料筒库顶部未全封闭;
7.排水沟不通畅，沟内水位较满。

	27
	昆山市佳玮混凝土有限公司
	昆山市
	1.缺少实验室主任授权书，人员档案不完善，没能体现学历、职称、继续教育、奖惩等各类资料统一归档完善；
2.实验室整体布局较好，化学分析实验室没有单独，与水泥、砂碎石等试验间的共用；
3.水泥原始记录（2024146号）凝结时间（初终凝）未能按照GB 1346中进行试验过程记录完善；
4.砂来源证明材料待完善，证明材料船号与台账船号没有对应；
5.天然砂有害物质指标未检测；
6.配合比动态管理机制无企业公章；
7.配合比调整未见授权书；
8.生产用水缺下半年检测报告；
9.抽取碎石，第三方检测结果仅适用于低于C25等级混凝土。

	28
	昆山长顺商品混凝土有限公司
	昆山市
	1.培训内容记录不全，每次培训学习都有考核，考核与培训记录无对应关系；
2.作业指导书部分引用规范过期,如GB175;
3.压力机、搅拌楼计量秤、电子汽车衡无检定证书，只提供校准证书;
4.报告编号s24184砂检测报告氯离子含量未按GB55008-2021标准进行判定；
5.任务单号c2411090081混凝土生产情况表中有p8抗渗要求，配合比计算表中无抗渗要不一致;
6.编号0065 35B混凝土试配，验证原始记录表中抗渗仅有检测结果，无过程检测记录;
8.企业基本信息填写不全；
7.搅拌楼及骨料堆场封闭设施大面积损坏;
8.有污水压滤后产生的固体废弃物放置厂区空地（有覆盖）;
9.码头至料场皮带下有大量积料、砂石分离机附近场地积泥、积尘;
10.码头上料斗上方缺少喷淋等降尘设备;
11.粉尘排放监测报告今年仅见一次。

	29
	苏州博大建设工程有限公司昆山混凝土分公司
	昆山市
	1.11月有抗渗混凝土生产，未见留置抗渗混凝土试件;
2.企业基本信息和电子章未完善；
3.验证序号24031混凝土配合比验证记录中缺少坍落度指标验证记录;
4.搅拌楼及粉料筒库顶部未全封闭。

	30
	昆山申昆联合混凝土有限公司
	昆山市
	1.质量手册中的外加剂标准GB 8077-2012 已经过期；
2.水泥试验原始记录（C0196）中凝结时间（初终凝）未能按照GB 1346中进行试验过程记录完善；
3.抽查出货自编号91486，施工坍落度180+30与设计坍落度150+30不一致；
4.配合比动态调整授权书未见，无授权人与被授权人。
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	建国混凝土集团有限公司
	昆山市
	1.程序文件中的水泥标准GB175-2007\GB/T17671-1999及外加剂标准GB 8077-2012 已经过期；
2.实验室有过期混凝土试件做设备垫高用，不能保证混凝土试件唯一性标识和试验管理；
3.缺试块异常相应制度处理的详细内容；
4.抽出货单号SH2424110824，系统中出货小票设计塌落度为200+20mm，实际配合比设计塌落度为180+30mm。
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	太仓市万隆混凝土制品有限公司
	太仓市
	1.比表面积仪放置在水泥室，湿度不符合标准要求；
2.搅拌楼计量设备、压力机属于强制管理计量器具，没有检定证书；
3.骨料仓标识牌信息不全，缺少进货日期、批号、数量及检验状态；
4.缺少不合格原材料处置措施;
5.企业基本信息填写不完善；
6.报告编号T02412200190砂检测报告坚固性，氯离子含量未按标准GB55008-2021判定;
7.砼比代号w-356砼配合比计算书中缺少抗渗指标设计内容;
8.原始记录编号17240O075粉煤灰试验记录需水量比中对比胶砂流动度测定140mm不符合标准要求;
9.砂石分离机附近等局部场地积水、积尘；
10.搅拌楼称量层生产过程有较大扬尘；
11.厂区砂石料场附近存在大片未硬化、未绿化场地。

	33
	太仓上建同高混凝土有限公司
	太仓市
	1.搅拌楼计量设备、压力机属于强制管理计量器具，没有检定证书；
2.骨料仓标识牌信息不全，缺少进货日期、批号、数量；
3.混凝土试样表面没有在终凝前刻制日期、强度、编号等信息;
4.缺少不合格原材料处置措施;
5.报告编号2400119砂检测报告未对石粉含量，坚固性检测，未按GB55008-2021标准判定;
6.任务单编号与对应委托编号的砼配合比设计算表中所用砂，石种类，规格不一致;
7.缺少委托编号4007砼配合比计算书对应的砼配合比验证记录;
8.委托编号4007砼配合比计算书所形成的配合比报告缺少技术负责人签字;
9.电子章未上传，搅拌机有一台未登记信息；
10.压滤机产生的固体废弃物堆放在砂石库附近空地上（有覆盖）；
11.搅拌主机卸料口下方积水、积料。
12.抽取碎石，第三方检测结果仅适用于低于C25等级混凝土。
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	苏州久和砼有限公司
	太仓市
	1.试验室布置不合理，没有功能分区；
2.成型室无空调；
3.胶砂流动度测定仪安装位置不符合规范要求；
4.亚甲蓝试验滤纸非快速定量滤纸；
5.水泥留样不足12kg；
6.养护室很多试块没有刻字及信息不全，抗渗试块堆放在地上；
7.C30以下配合比设计没有设计书；
8.配合比验证未验证氯离子含量；
9.配合比动态管理的原材料技术特征和配合比调整的技术原则未形成文件，技术负责人未授权；
10.开盘鉴定内容不符合要求；
11.生产配合比调整相应配比验证无；
12.砼抗压统计评定无配比信息；
13.部分原材料临时堆放无覆盖；
14.拌楼搅拌层计量层积尘严重；
15.抽取碎石，第三方检测结果不适用于拌制普通混凝土。
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	太仓市锦澄混凝土有限公司
	太仓市
	1.无高温室，化学分析室；
2.试验室管理制度沿用部分标准规范过期，无化学用品管理制度；
3.压力机、搅拌楼计量秤未强检；
4.培训有计划无培训记录、无培训考核及成果评估；
5.抗渗试验未有效开展，混凝土试件未刻字、无唯一连续试件编号，粉料外加剂留样不足；
6.特细砂未提供检测记录；
7.砂取样检测无影像记录;
8.合同编号00T924100014预拌混凝土采用编号Jc35006混凝土配合比计算书，未进行开盘鉴定；
9.11月11日出厂的合同编号00T9241000141预拌混凝土缺少相应配合比调整通知单；
10.缺少11月11日砂，石含水率检测记录；
11.电子章未上传；
12.报告编号T006122400073机制砂检测报告未对亚甲蓝MB值，石粉含量检测
13.砂石分离机附近等场地局部积水、积尘；
14.骨料堆场喷淋降尘设施未能开启，搅拌楼称量层有扬尘、地面积灰；
15.搅拌机卸料口下方地面积水、积料。
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	苏州天和砼有限公司
	太仓市
	1.试验室布置杂乱；
2.水泥胶砂搅拌机和震实台不符合新标准要求，胶砂流动复测定仪放置不符合要求；
3.雷氏夹仅一个；
4.亚甲蓝试验无相关仪器设备；
5.水泥压力机精度达不到0.5级；
6.玻璃量器无绿色合格标签；
7.养护室过于简陋；
8.持证上岗试验员数量不够；
9.大部分试块未刻字；
10.水泥留样不足12kg；
11.部分材料标识牌记录不详；
12.坍落度设计150±30mm，验证实测195mm，未调整；
13.机制砂石粉含量未检；
14.配合比验证未检氯离子含量；
15.技术负责人变更，相关资料未更新授权；
16.开盘鉴定仅有空表无鉴定内容；
17.砼氯离子未检测；
18.试块编号不连号，部分试块标识与台账不符；
19.试块检测结果异常或达不到规定要求是无相关处理制度；
20.未见9月份生产的评定分析，10月份生产统计周期未结束已统计，未见配比信息；
21.混凝土管理系统接入较晚，上传数据不全；
22.拌楼集尘设备无法正常使用；
23.拌楼搅拌层称量层积尘严重；
24.厂区无绿化；
25.噪声粉尘严重工作人员相关体检护具资料未提供；
27.噪声、粉尘排放检测未提供；
28.扬尘管理相关资料未见；
29.抽取碎石，第三方检测结果仅适用于低于C25等级混凝土。


